招标文件

各相关单位：

万基控股集团有限公司招标办公室拟对河南万基铝业股份有限公司（二分厂）超低排放烟气连续检测系统采购（CEMS）项目进行招标【招标编号：WJWZ-(2026)02001】，有意参标单位请在2026年2月10日12时前通过电话或邮件通知招标联系人，并按招标人要求的时间缴纳投标保证金。不接受未通过资质预审、未按时缴纳投标保证金单位的投标文件。

投标人在本次投标中若发现违规违纪问题可直接向招标单位纪委举报，举报电话：0379-67333039。

开标时间：2026年2月10日下午15:00（北京时间）

开标地点：洛阳市新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室

资质审验及报名截止时间：2026年2月10日上午12:00时

招标：郭帅 158 0379 9052  技术：朱晓亮  135 2595 1095

一、投标须知

1、招标方式：公开招标。本次招标采用一次性报价、现场开标的方式开标。参与投标，视同完全响应招标文件。本次招标设置包干拦标价：100万元。各投标单位报价不得高于拦标价，高于拦标价的报价视为无效报价，不予评标。

投标人应编制投标文件正本1份和副本2份，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。详细分项报价做入投标文件商务卷；投标报价单（见附件）请单独用档案袋密封，便于唱标。

2、资质要求（详见技术要求）：

1）、具有独立订立合同的权利和履行合同的能力，依法取得营业执照，营业执照处于有效期，营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证齐全。为增值税一般纳税人，在近三年参加的其他采购活动中，没有违法记录。

2）、设备厂家具有质量管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，环境管理体系认证证书均在有效期内。

3）、设备厂家需提供 CEMS 系统的环保认证证书CCEP,  国家环境保护总局环境监测仪器质量监督检验中心出具的适用性检验合格报告均在有效期内。

4）、设备厂家具有自主知识产权(提供证明),能够承担设备的 维修、维护服务。服务人员具有行业颁发的从业证书。

5）、所提供的烟气在线监测系统应有型式批准证书CPA、环保证书 CCEP(必需满足HJ/75-2017 最新要求、须完全满足2026年1月1日实施的HJ212-2025《 污染物自动监测监控系统数据传输要求》)、必须是通过国家环保部环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测合格报告，并在有效期内。

6）、投标方提供的设备(分析系统品牌：安荣信、雪迪龙、聚光、SICK)是全新的和先进的，并经过至少5套行业同类型CEMS 系统运行。2年以上成功运行并实践，证明是完全成熟可靠的产品；

7）、设备应具有以下证书：国家环境保护产品认证证书（按照HJ76-2017规范取得认证、提供证书），国家环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的产品实用性监测报告（按照HJ76-2017规范检测，提供检测报告），仪器的名称、型号必须与上述证书相吻合。

3、资质审查：本次招标资质审查方式采用资质预审加后审方式进行：

1）资格预审：未在招标中心备案的投标人，需提供企业营业执照（年审过的有效件且必须有标的物经营范围）、相关资质许可、相关授权资料等、法人授权书、法人及投标人身份证、业绩合同等加盖公章复印件扫描件，打包发送至277838558@qq.com作资质预审；资质预审截止时间： 2月10日中午12时前，逾期未审者不得参与本次招标。

2）资格后审，即在评标过程中评标小组成员共同进行审查；

4、投标保证金：各投标人在开标前须向业主单位财务缴纳投标保证金人民币壹万元（￥10000元）整，（详细要求见招标文件第七部分）；

5、违约：认真阅读招标文件、合同条款、技术要求，参与投标即视同完全响应（差异表所列内容除外）。中标单位必须严格按照投标文件及投标报价单(价格、付款方式)签订合同及技术协议，否则即为违约（详见招标文件第七部分）；

6、评标办法：各投标单位在都能满足招标文件及技术要求需求的情况下，综合评分高者优先列为中标候选单位（详见招标文件第三部分）；

7、供货范围：详见技术要求（附件7）；

8、解决招标纠纷的方式：双方友好协商；协商不成，提交招标方所在地有管辖权的人民法院裁决。

9、为保证项目的进度要求，招标人保留拆包授予合同的权力。

二、投标文件

1 、投标文件的组成

1.1. 投标文件由三卷组成：

第一卷为商务部分，包括以下内容：

1）投标人廉政承诺书，详见附件1

2）投标人承诺函（详见附件2）

3）投标人法定代表人授权书（法定代表人必须签字签章），详见附件3

4）投标人资格、资信证明文件，其中包括：

I.关于投标人资格的声明函；

II.企业法人营业执照（复印件加盖企业红章）；

III.安全生产许可证、有关鉴定材料、施工资质证书等资质文件；

IV. 质量、环境、职业健康等保证体系及其他质量认证证明；

V. 业绩及目前正在执行合同情况；

VI. 近三年财务状况、信用评价及其它文件和资料。

5）企业、产品简介、

6）分项详细报价（依照技术要求列出分项报价）等；

7）商务、技术异议回复（详见附件6）

第二卷为技术部分（按招标方技术规范做相应说明）；

第三卷为售后、技术服务和设计联络部分

投标人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分。

2 投标文件的编制

2.1 一般要求

投标人应严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

2.2 投标有效期

投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。

2.3 投标人建议

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的建议方案，列于附件中。同时应说明对技术条件、价格、运行、维护、检修、安装等方面的影响。

2.4 投标文件的份数和签署

2.4.1投标文件一式三份，正本一份，副本二份。

2.4.2 投标文件正本的每一页均应由投标人代表签字。报价表均应由投标人代表签名并加盖公章。

3 投标报价（详见附件）

3.1 投标人应严格按照招标方投标报价单格式认真填写投标报价单（单独密封于档案袋），对照技术规范列出各种分项价格表（分项报价列入商务卷）。

3.2 投标人的报价在中标后在报价有效期内价格固定不变。

3.4 投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

4 投标文件的递交

4.1 投标文件的密封与标记

4.1.1 投标文件的正本和副本应分别密封，封套上注明项目名称、设备名称、投标人名址、“正本”“副本”字样及“2026年2月10日（北京时间）之前不得启封”字样。

4.1.2为便于开标唱标，投标人应将《投标报价单》另用档案袋单独密封，与投标文件一同提交，并在封面上注明项目名称、投标人名字、“投标报价表”字样及“2026年2月10日（北京时间）之前不得启封”字样。

4.1.3所有密封封口处均应加盖投标人公章或密封章。

4.2 投标人必须向招标人提供投标文件及图纸、技术资料的电子版一份，密封于投标文件正本中。

5 无效投标：发生下列情况之一者，视为无效投标。

5.1   商务评标过程中，有下列情形之一者，应予废标：

5.1.1  投标人及其制造商与招标人、招标机构有利害关系的。

5.1.2  投标人的投标书、资格证明未提供或不符合招标文件的要求。

5.1.3  投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的。

5.1.4  投标人业绩不能满足招标文件的要求。

5.1.5  投标文件符合招标文件中规定废标的其他商务条款。

5.2   技术评标过程中，有下列情形之一者，应予废标：

5.2.1  投标文件不能满足招标文件技术规格中主要参数要求或主要参数无技术资料支持的。

5.2.2  投标文件技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的。

5.2.3  投标文件技术规格中的响应与事实情况不符或虚假投标的。

5.2.4  投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件中的一部分。

5.2.5投标文件的澄清

开标以后，招标人可针对投标文件的内容要求投标人澄清，澄清问题一般以澄清函的形式进行。澄清函有投标代表签字、投标人公章，形成投标文件的有效补充。澄清内容解释权归招标方。澄清不得对原投标文件作实质性修改。

三、评标办法

1、本次评标采用综合评比、评分。评标小组依照本细则，对所有有效投标文件的评标价格、商务部分、技术部分进行审查、评比、评分。评标价格权重60%，商务部分权重10%，技术部分权重30%。

投标人综合得分=评标价格得分+商务部分得分＋技术部分得分。		 各投标人的评标价格得分按以下公式计算：

C＝60-10×（P-PMIN）/（PMAX-PMIN）

C：投标人的评标价格得分。    	P：评标价格。				 PMIN：最低评标价格。             PMAX：最高评标价格

2、评标小组全体成员对每个投标人进行审查、评比、评分，各投标单位在都能满足招标文件及甲方使用需求的情况下，综合评分高者优先列为中标候选单位。

3、评标活动中发现有争议的内容时，按照少数服从多数的原则，由评标小组确定。

4、经评标小组全体认定低于成本价的投标，将被废标。其报价不作为评分依据。

5、商务部分评分表（10分）

| 序号 | 评分因素 | 考核内容 | 标准分 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 财务状况（1.5分） | 财务状况 | 1.5 | 投标人提供近三年（2022年度、2023年度、2024年度）完整审计报告，企业连续三年均盈利得1.5分，两年（含两年）显示盈利得1分，两年以下显示盈利得0分。 （须在投标文件中附审计报告的复印件并加盖公章，否则不得分，公司成立不足3年的评审标准同上。） |
| 2 | 体系认证证书（1.5分） | 体系认证 | 1.5 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且都在有效期内的。以上证书每具备一个得0.5分，否则不得分。 （须在投标文件中附证书复印件和国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）上的查询截图并加盖公章，否则不得分。） |
| 3 | 信用评价 （1.5分） | 信用 | 1.5 | 2022年以来连续三年被评为AAA级的企业得1.5分；连续两年被评为AAA级的企业得1分；一年内被评为AAA级的企业得0.5分。（须在投标文件中附以上证件复印件并加盖公章，否则不得分。） |
| 4 | 进度保证 （1.5分） | 合同设备交货进度 | 0.5 | 依据投标人差异评分，0-0.5分。 |
|  |  | 技术资料交付进度 | 0.5 | 依据投标人差异评分，0-0.5分。 |
|  |  | 进度保证及相应措施 | 0.5 | 依据投标人差异评分，0-0.5分。 |
| 5 | 实质性优惠 （1分） | 实质性优惠 | 1 | 满足招标文件要求外，投标人另外提供的实质性优惠条件或增值服务的，根据投标人提供的承诺书，进行横向比较后打0-1分，不提供不得分。 |
| 6 | 质保承诺 （1分） | 质保承诺 | 1 | 质保期：在招标文件规定的基础上，质保期每延长6个月得0.5分，最高得1分，不足6个月不计。 （须在投标文件中附承诺并加盖公章，否则不得分。） |
| 7 | 综合评价（2分） | 综合评价 | 2 | 对投标单位的能力以及完成项目的进度、质量、安全、信誉等方面进行综合评价 |

6、技术评分表

技术部分评分表（30分）

| 评分因素 |  | 标准分 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本功能与配置 | 3 | 投标方根据招标文件技术部分编制投标方案，填写供货清单、设备参数，说明设备特点，对招标书响应情况，填写技术差异表等。对设备的配置、功能、性能进行评分：1-3分 |
| 2 | 综合技术水平 | 5 | 投标方应根据项目的特点，编制具有可行性的项目实施方案，包括但不限于执行标准清单、设备的制作工艺详细说明(流程图）、设备质量保证措施、供货组织计划、交货期保证措施、安全管理等。对生产工艺、管理水平、技术水平、专利情况等进行综合评价：1-5分 |
| 3 | 设备设计、制作、检验 | 3 | 根据投标方设备的设计、检验测试、生产装备及技术力量打分：0-3分 |
| 4 | 随机备品备件 | 3 | 根据投标方随机备品备件的提供情况，进行横向比较后打分：0-3分 |
| 5 | 业绩 | 4 | 近5年同行业类似业绩，每增加一个业绩加1分，最多得4分；业绩中要列出项目明细，所有业绩均须在投标文件中提供合同关键页扫描件 |
| 6 | 安装调试方案 | 7 | 投标人应根据项目的特点，编制具有可行性的项目实施方案，包括但不限于执行标准清单、设备的制作工艺细节详细说明、满足功能要求的具体措施、设备质量保证措施、供货组织计划、安装调试措施、交货期保证措施、安全管理、现场服务人员投入等方面，其中对于交货保证措施要有专项方案。 内容详实，项目实施方案科学、合理、安全，考虑周全，措施到位，针对性强，得5-7分； 内容完整，项目实施方案基本科学、合理、安全，基本考虑周全，措施基本到位，得3-4分； 内容基本完整，项目实施方案在科学、合理、安全性方面一般，措施有待优化，针对性一般，得1-2分；没有不得分。 |
| 7 | 技术培训方案 | 2 | 根据技术培训方案的完善程度打分：0-2分 |
| 8 | 售后服务 | 3 | 投标方应在充分理解本项目需求的基础上，针对本项目编制售后服务方案，包括但不限于服务内容、响应时间、人员安排、技术指导、终身服务等。根据投标方情况打分：1-3分 |

四、授予合同

1、招标人在授予合同时，保留对招标文件中规定的货物数量和规格予以调整的权力。

2、为保证项目的进度要求，招标人保留拆包授予合同的权力。

3、中标人在接到《中标通知书》后10日内，按买方约定的时间、地点与买方签订合同。

4、招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。中标人不得与招标人签订背离上述文件内容的合同。

五、招标投标费用：

一切与投标有关的费用均由投标人自理。

六、投标人资格审查文件

投标人要提交下列文件以便招标单位审核：

1) 企业法人营业执照（需提供原件扫描件供招标人审查）；

2) 法人、授权委托人身份证复印件（加盖公章）；

3）安全生产许可证、有关鉴定材料、相关资质许可证；

4) 质量、环境、职业安全等体系及其质量认证证明、证书；

5) 已完成业绩(包括完成情况和出现的重要质量问题及改进措施)；

6) 其它文件和资料。

七、 投标保证金

投标保证金（人民币：壹万元整     ￥：10000元）

投标保证金交纳时间：2026年2月10日12:00时（北京时间）前到账，投标截止时间之后递交的投标保证金将被拒绝。公对公电汇转账方式缴纳（不接受现金及个人转账）。 最终以河南万基铝业股份有限公司财务所开收到凭证为准。

招标人指定的投标保证金的接收单位：

单位名称：河南万基铝业股份有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司新安县支行

账    号：1705027609045030205

保证金退还：

未中标的投标人的投标保证金，将在招标机构发出《中标通知书》后15日内予以无息退还。

中标人的投标保证金，在签订了合同且满足履约条件后，招标机构将通过投标单位账户全额无息退还。

发生以下情况之一者，投标保证金将不予退还：

I.投标人在投标报价有效期内撤回、修改其投标报价（含报价说明）；

II. 投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交虚假资料或失实资料；

III.投标人被通知中标后，拒绝在规定时间按报价及招标文件要求签订技术协议及商务合同；

IV. 投标人违反纪律与保密的有关规定；

V.若 中标人违约，则该笔保证金将予以扣除，并将投标人列入信用黑名单。

附件1 廉政承诺书

投标人廉政承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺：

1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。

2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不干扰正常的开标评标秩序。

5、不给责任人的违法违规行为说情。

如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。

投标人：               （盖单位章）

法定代表人：         （签字或盖章）

2026年  月  日

附件2  投标人承诺函(格式)

投标人承诺函

项目名称：

日    期：

致：(招标机构名称)

(招标人名称)

很荣幸能参与上述项目的投标。

我代表(投标人名称)，在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2、投标报价在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，按时完工，为项目提供优质的设备和服务。如果在合同执行过程中，发现合同设备质量问题，我方一定尽快修理更换/返工，并承担相应的经济责任。

4、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处理，我方完全接受。

5、若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人代表签字：

投标人公章：

日期：

附件3、投标人法定代表人授权书(格式)

投标人法定代表人授权书

项目名称：

日    期：

万基控股集团有限公司招标办公室：

(投标人名称 )是中华人民共和国合法企业，法定地址：                。

(授权人姓名 )特授权(被授权人姓名)代表我公司全权办理针上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达贵司以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：              授权人签名：

职        务：              职      务：

投标人公章：

附件4  投标人资格声明函

投标人关于资格的声明函

项目名称： *********************项目

日    期：

致：万基控股集团有限公司招标办公室：

我公司愿意针对上述项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人代表签字：

投标人公章：

河南万基铝业股份有限公司（二分厂）超低排放烟气连续检测系统采购（CEMS）项目投标报价单

投标总报价：          万元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测项目：SO₂、NOx、O₂、烟尘浓度、温度、压力、烟气流量、湿度 | 详见技术要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 监测项目：SO₂、O₂、烟尘浓度、温度、压力、烟气流量、湿度 | 详见技术要求 | 套 | 4 |  |  |  |
| 总价 |  | 大写： ¥： |  |  |  |  |  |

1、交货期：合同签订生效后     天交货完毕并完成安装调试（不超过55天）。

2、报价要求为总包价（交钥匙工程），一票制，税率为13%的增值税,报价应含项目所包含的所有费用，即设备费(含安装辅材)、设备运杂费(含装车费、卸车费、到货后的保管费)、安装费、调试费、售后技术服务等一切费用。

3、在执行合同过程中如发现有任何漏项和缺陷，在投标方的报价栏目中或合同中并未列入而且确实是本次项目所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的货物补上，所发生的费用由乙方负担。

4、付款方式(银行承兑)：使用验收合格，开具发票验收入账后90个工作日内付款90%；剩余合同总价的10%为质保金，质保期满没有任何质量问题时付清。质保期自调试验收合格之日起12个月，质保期内出现任何非业主方原因造成的质量问题，均由中标方免费修复或处理并达到双方签订的技术协议的标准。

报价单位（盖章）：

报价人：（签字）：

报价时间：2026年2月10日

附件6、参考合同条款（具体以签订合同为准）

*********有限公司

*********

商务合同

（仅供参考）具体以签订合同为准

| 项目名称 | ****************项目 |
| --- | --- |
| 合同编号 | ****************（甲方） |
| 合同编号 | ****************（乙方） |
| 甲方 | ***********有限公司 |
| 乙方 |  |
| 签订时间 | 2026年 月 日 |
| 签订地点 | 河南省.洛阳市.新安县 |

甲方**************有限公司在***********购买等相关事宜，依据万基编号为WJWZ-(2026)    的中标通知书，买卖双方本着平等互利的原则，经友好协商，同意按如下条款签订本合同。

# 条款1定义

- “合同”指甲方和乙方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同中的文件，包括技术协议、所有的附件、附录和组成合同部分的所有其它文件。

- “合同价格”指合同规定，在乙方全面正确的履行合同义务时甲方应支付给乙方的款项。

- “设备”指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、手册及其它技术资料和其它材料。

- “服务”指合同规定乙方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的售后服务义务。

- “现场”指将要进行设备安装和运转的地点，即：**********。

- “验收”指甲方依据合同所附技术协议的规定接受合同设备所依据的程序和条件。

# 条款2供货范围

- 标的物：**************。

- 供货范围：详见技术协议。

- 数量：详见技术协议。

- 合同供货范围虽然在合同中有表述，但在执行过程中如发现有任何漏项和缺陷，在合同中并未列入而且确实是供货范围内应该有的并且是为了满足合同技术协议对合同设备的性能保证要求所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的设备补上，所发生的费用由乙方负担。

# 条款3价格（报价格式以后附表为准）

- 设备名称、型号及价格：

| ************项价格表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 不含税金额：￥：万元 税率：13% 税额：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 合同的总价（大写）为：万元整 ￥：万元 |  |  |  |  |  |  |

- 本合同价格包括合同设备费（含备品备件、专用工具）、设计费、技术资料费、技术服务费，安装费、调试费、培训费、质保期内的维护保养费、设备的包装费、装车费、卸车费、运输费、运输保险费、各种杂费、税费及与本合同有关的所有费用。

- 上述合同价格为乙方将合同设备运输到甲方工地、并安装调试合格交付甲方使用的最终价格，不因任何因素的改变而改变。

# 条款4支付

4、付款方式：银行承兑或现汇

  - 合同货物全部到达甲方安装现场并经甲方根据技术协议的要求对合同设备的外观，数量，规格型号，及附带的说明书合格证等初步验收合格，由甲方出具到货检验证书。

  - 乙方向甲方开具合同总价90%的财务收据￥：     万元（大写人民币   万元整）。

  - 各项技术资料，检验合格证书等证件全部移交给甲方。

  - 设备安装调试结束，设备运行正常满一个月，双方办理设备性能考核验收手续，且达到技术协议标准要求，待最终验收合格后由甲方出具验收合格报告。

  - 出具验收报告后，乙方向甲方开具合同总价90%的增值税专用发票（税率13%)，甲方在90个工作日内支付合同总价的90%货款。

4.6. 质保金：合同设备总价的10%，即￥：万元（大写人民币   万元整）在具备下列所有条件后甲方向乙方支付：

4.6.1.从设备安装调试合格试运行结束，甲方出具验收合格报告之日起稳定运行满12个月。

4.6.2.设备运行状况和性能指标达到买卖双方签定的技术协议的要求，由双方验收人员签订设备的最终验收报告。

4.6.3.乙方向甲方开具合同总价10%的财务收据（大写人民币   万元整）。

# 条款5包装、运输及交货时间、地点、设备所有权转移

- 包装

- 乙方应依照设备的不同形状和特殊性质，将提供的全部设备须采用相应标准的保护措施进行包装，以确保设备安全运抵现场。乙方应承担其包装或其防护措施不到位而引起设备锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任和费用。每件包装应附有详细装箱单和质量合格证书各二套，一套原件在包装箱里，另一套复印件直接交付给甲方。

- 包装箱上应有明显的印刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。箱内的零散随机部件将由乙方贴上标签，注明合同号、主机名称、部件名称及位置号，部件在安装图上的编码。

- 包装物不回收。

- 运输

- 运输方式：乙方采用合适的运输方式将合同设备发运至甲方现场。（发货前5天书面通知甲方）。

- 交货时间和地点

- 交货时间：合同生效后8个月内货到甲方现场并安装调试结束达到试运行条件（若甲方要求推迟或提前交货，甲方提前15天书面通知乙方）。

- 交货地点：洛阳万基铝钛合金新材料有限公司设备安装现场。

- 设备所有权的转移

- 方将合同设备发运至甲方现场后且经过买卖双方共同检验并出具到货检验证书后，设备所有权转移给甲方。

# 条款6安装与调试

- 乙方负责指派工程技术人员到甲方现场负责对本合同的设备进行安装和调试，并负责对甲方人员进行操作及维修的技术培训。

# 条款7技术规格及标准

- 本合同项下所供设备的技术规格按照技术协议执行。

# 条款8质量保证

- 乙方应保证其提供的设备是全新的，并符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其设备在质量保证期内运转良好。在质量保证期内，乙方应对其设备的缺陷而造成的任何故障负责。出现前述情况，乙方应在收到甲方通知后48小时内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，并承担由此所产生的全部费用。若因此给甲方造成损失的，乙方应当赔偿。如乙方技术人员安装、调试失误或乙方所供技术资料、图纸、名称的错误，导致设备出现问题或损坏等，乙方应免费负责修理或更换零部件或整机，并承担由此所产生的全部费用。

- 合同项下设备的质量保证期为甲方验收出具合同设备验收合格报告之日起12个月（即质保期满）。在质保期内合同设备非因甲方原因出现的故障，由乙方承担全部责任并免费更换损坏的零部件，质保期相应顺延。

- 乙方所供设备在安装调试结束并稳定运行一个月后，甲方应在1个月内完成验收。由于甲方的原因不具备验收条件的，乙方应给予甲方2个月的配合期。在双方约定期限内，由于甲方条件不具备不能验收的，乙方书面告知甲方，由甲方按本合同技术协议指标进行验收并就设备质量进行评估考核，考核结果不符合设备的技术规范，乙方需在15日内使设备达到技术规范要求。若设备仍无法达到技术规范要求，则由乙方无条件拆除设备拉回，费用自理（若乙方在15日内不进行处理，甲方有权自行处理并不承担任何责任），同时乙方应退还甲方付给乙方的所有货款，且赔偿由此给甲方造成的所有损失，并向甲方支付单台设备总额20%的违约金。若经协商甲方同意接受，每一项与技术附件中（性能保证值及考核）指标要求不符的内容，由乙方向甲方支付合同总额的0.5%作为违约金。

- 乙方应保证合同设备的使用和制造以及产品销售不会引起任何第三方提出的侵权赔偿，如果出现第三方的针对甲方使用乙方按照本合同提供的合同设备和技术文件侵权诉讼，乙方应负责处理这些问题，甲方应向乙方提供诉讼方面的必要信息，如给甲方造成损失，乙方应全额赔偿甲方的损失。

- 乙方对合同设备质量实行终身负责制。质保期内，设备出现质量问题，乙方应在接到甲方通知24小时内到达甲方现场负责更换和维修，所有费用由乙方负担。质保期外，设备出现质量问题，若确系设计、原材料或制作工艺原因造成的，乙方应在24小时内免费处理，所需费用由乙方负担。非乙方原因设备出现问题，乙方也应在24小时内协助处理，所需费用由甲方负担。

- 乙方保证合同设备符合本合同《技术协议》的规定。

- 乙方应保证所提供的技术资料能够满足合同设备的调试、操作及改造的需要。

- 乙方保证合同所规定的元器件制造厂家及品牌，未经甲方书面同意，不得更改。选购的元器件应符合现行通用标准。外购件必须有相对应的产品合格证书和技术说明书。

# 条款9检验

- 合同设备发运前，乙方应对设备的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明设备符合合同规定的合格证书（该合格证书将作为付款的重要依据之一）。但有关质量、规格、性能、数量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节在证书中加以说明，该检验费用由乙方负担。

- 合同设备运抵甲方现场后，买卖双方共同对设备的规格、数量和重量进行检验。如发现设备的规格或数量与合同不符，甲方有权在设备运抵现场后90天内，依据检验结果或当地质检部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

- 如果设备在条款8规定的质量保证期内证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方有权向乙方提出索赔。

- 甲方有权在设备制造过程中派人到乙方工厂对合同设备进行监造和检验，乙方应为甲方监造人员提供方便，若发现乙方使用的材料、外购件或制造工艺不符合国家相关标准或技术协议规定的内容，甲方应向乙方提供书面整改通知。乙方应采取措施予以整改，否则为乙方违约，甲方有权拒付货款。同时甲方有权因乙方违约而提出索赔直至终止合同。，甲方不承担由此造成的延期付款责任。

# 条款10索赔

- 乙方对合同设备与合同及技术要求不符负全部责任，乙方应按甲方同意的下述方法解决索赔事宜。免费更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能。乙方承担上述一切费用和风险并承担甲方遭受的一切损失费用。同时乙方应相应延长被更换设备的质量保证期。

- 甲方应将索赔要求及时通知乙方，乙方若有异议，在收到索赔通知单14天内提出书面异议。如果乙方在收到索赔通知后14天内未能予以答复，则视为乙方对索赔没有异议。若乙方未能在收到索赔通知后14天内处理索赔事宜，甲方有权从未付款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

- 如属乙方设备质量原因导致的任何轻微的损坏，甲方第一时间通知乙方经过双方认可后，甲方可以自行修复，由此产生的所有费用由乙方承担。

- 如属甲方使用不当造成损坏，乙方也有义务予以处理，费用由甲方承担。

- 因乙方设备质量问题造成事故的，所有责任由乙方承担，给甲方造成损失的，乙方应当赔偿。

- 乙方在收到买、卖双方签订的合同后，17日内提供正式设计用图纸文件资料（即技术资料），技术资料一般以邮寄方式递交，每批技术资料交邮后，乙方应在24小时内将技术资料的交邮日期、邮单号、技术资料的详细清单、件数及重量、合同号等以传真或电子邮件通知甲方。

- 乙方交付的技术资料以邮政部门提货通知单时间戳记为技术资料的实际交付日期，此日期将作为按合同对任何延期交付资料进行延期违约金计算的依据（每迟交一天，违约金为5000元整）。如果技术资料经甲方检查后发现有缺少、丢失或损坏，乙方应在收到甲方通知后10天内［对急用者应在5天内］免费向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分。如因甲方原因发生缺少、丢失或损坏，乙方应在接到甲方通知后10天内［对急用者应在5天内］，向现场补充提供缺少、丢失或损坏部，费用由甲方承担。

- 乙方向甲方开具合同总价税率为13%的增值税专用发票，若出现税务部门不认可的情况，乙方应在接到甲方通知之日起7日内予以更换，否则须向甲方支付单台设备总价20%的违约金，违约金直接从未付款中扣除。

# 条款11逾期交货

- 如果乙方未能按合同规定的时间到货并安装调试结束（不可抗力除外），甲方可根据情况决定是否延长交货期。若甲方同意延长交货期，每延迟1天，乙方按合同金额的0.5%向甲方支付违约金。

- 若乙方延迟交货对甲方造成严重影响，或因乙方的延迟导致甲方不需向乙方购买该设备的，甲方有权视具体情况解除部分或全部合同，乙方应向甲方支付合同总金额20%的迟交货违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。

# 条款12不可抗力

- 签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在执行本合同中任何一方不能控制和不能预见的，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

- 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用传真或电传通知对方，并于事件发生后7天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认，一旦不可抗力事件的影响持续30天以上，双方应通过友好协商并在一个月内达成进一步履行合同的协议。

# 条款13 合同争议解决的方式

- 凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，向甲方所在地有管辖权的人民法院提出诉讼。

- 由上述过程发生的费用除法院判决另有规定外，应由败诉方承担。

- 在进行法院审理期间，除法院审理的部分外，合同其他部分仍应继续履行。

# 条款14适用法律

- 本合同应按《中华人民共和国民法典》及相关法律解释。

# 条款15通知

- 合同任何一方给另一方的通知都应以书面的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

# 条款16合同生效

- 本合同自双方签字盖章之日起收到预付款后生效，至双方履行完各自义务索赔完毕时终止。

- 本合同一式六份，甲方四份，乙方二份。

# 条款 17其它约定事项

- 合同所附技术协议独立成文，与本合同具有同等法律效力。

- 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同权利义务转让给第三方。

- 甲方根据工程需要可以要求乙方提前交货，但要以书面形式提前通知乙方。

- 乙方提供的所有有关技术资料一式六份。

- 乙方安装、调试人员应遵守甲方现场的各项规章制度并作好自我的安全防护措施，若由于自身原因造成不安全事件发生，一切责任由乙方承担。

- 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

- 合同设备所需的外配套件虽然在合同中已有了约定，但在合同执行中若甲方发现这些外配套厂家所供的配套件可能影响合同设备的整体性能时，甲方有权要求更换外配套厂家，乙方不得以此为由要求增加费用。未经甲方同意，乙方不得私自更换外配套厂家。

- 在合同执行过程中，若出现合同与技术协议有冲突的情况，以本合同为执行标准。本合同未涉及的部分，以技术协议为执行标准。

- 本合同为“交钥匙”合同，乙方负责供货安装、调试至满足合同及技术协议要求。

- 未尽事宜，双方可签订补充协议。

签字页

| 甲方：*******************有限公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人（签字） | 法定代表人或其委托代理人（签字） |
| 签字日期： | 签字日期： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行及行号： | 开户银行及行号： |
| 账号： | 账号： |

附件7 差异回复：（投标人若对招标要求有异议，可将差异填写在如下表格中，如无差异直接在报价中签字确认）

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

附件7 技术要求

河南万基铝业股份有限公司（二分厂）超低排放烟气连续检测系统（CEMS）项目

技术要求

1、总则

  - 本招标规范书适用于河南万基铝业股份有限公司（二分厂）超低排放烟气连续检测系统（CEMS）的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

  - 本次招标烟气排放连续监测系统监测项目包括SO2、NOx、02、颗粒物浓度、

- 烟气温度、压力、流速（含实测和折算值）、湿度，并统计排放率、排放总量等，从而对测量到的数据进行有效管理。

  - 本技术规范书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适

- 用的标准，卖方应提供满足本技术规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。

  - 投标方如未对本规范书提出偏差，招标方将认为投标方提供的设备符合本规

- 范书和标准的要求。

  - 技术要求及合同规定的文件，包括图纸、计算、说明、使用手册等，均使用

- 国际单位制（SI）。

  - 技术要求应作为合同的一个技术附件，并与合同文件有相同的法律效力。双

- 方共同签署的会议纪要、补充文件等也与合同文件有相同的法律效力。

  - 提供的CEMS应完全符合规范书的要求，是全新的和先进的，并经过运行实践已证明是完全成熟可靠的优质产品。

  - 在签订合同之后，到开始制造之日的这段时间内，招标方有权提出因规范、

- 标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，遵守这个要求，具体款项内容应由供需双方共同商定。

- 1.9所使用的标准，如遇到与所执行的标准不一致时，按较高的标准执行，但不低于最新中国国家标准。如果与现行使用的有关中国标准以及中国部颁标准有明显抵触的条文，及时书面通知招标方进行解决。

- 1.10污染源自动监控现场仪器必须选用经国家环保总局环境监测仪器质量监督检验中心认证的产品。投标方应在投标文件中提供相应认证书。

- 1.11 设备应具有以下证书

- 1.11.1国家环境保护产品认证证书（按照HJ76-2017规范取得认证、提供证书）

- 1.11.2国家环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的产品实用性监测报告（按照HJ76-2017规范检测，提供检测报告）

- 1.11.3仪器的名称、型号必须与上述证书相吻合。

2、CEMS 生产商资格要求

- 2.1具有独立订立合同的权利和履行合同的能力，依法取得营业执照，营业执照处于有效期，营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证齐全。为增值税一般纳税人，在近三年参加的其他采购活动中，没有违法记录。

- 2.2设备厂家具有质量管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，环境管理体系认证证书均在有效期内。

- 2.3设备厂家需提供 CEMS 系统的环保认证证书CCEP,  国家环境保护总局环境监测仪器质量监督检验中心出具的适用性检验合格报告均在有效期内。

- 2.4设备厂家具有自主知识产权(提供证明),能够承担设备的 维修、维护服务。服务人员具有行业颁发的从业证书。

- 2.5所提供的烟气在线监测系统应有型式批准证书CPA、环保证书 CCEP(必需满足HJ/75-2017 最新要求、须完全满足2026年1月1日实施的HJ212-2025《 污染物自动监测监控系统数据传输要求》)、必须是通过国家环保部环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测合格报告，并在有效期内。

- 2.6投标方提供的设备(分析系统品牌：安荣信、雪迪龙、聚光、SICK)是全新的和先进的，并经过至少5套行业同类型CEMS 系统运行。2年以上成功运行并实践，证明是完全成熟可靠的产品。

3、引用的规范和标准

- 本技术要求中涉及的所有规范、标准或材料规格均为最新版本， 即以买方发出本CEMS 订单之日作为采用最新版本的截止日期。若发 现本技术要求与参照的文献之间有不一致之处，卖方应向买方指明。

- 引用的规范和标准：

| - DB41/1066-2020 | - 工业炉窑大气污染物排放标准 |
| --- | --- |
| - GB/T16157-1996 | - 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 |
| - HJ/T47-1999 | - 烟气采样器技术条件 |
| - HJ/T48-1999 | - 烟尘采样器技术条件 |
| - GB3101-86 | - 有关量、单位和符号的一般原则 |
| - GB11920-89 | - 电站电气部分集中控制装置通用技术条件 |
| - SDJ9-87 | - 测量仪表装置设计技术规程 |
| - NEMA-ICS4 | - 工业控制设备及系统的端子板 |
| - NEMA-ICS6 | - 工业控制装置及系统的外壳 |
| - HJ75-2017 | - 固定污染源烟气(S02、NOX、颗粒物)排放连续监测技 - 术规范 |
| - HJ76-2017 | - 固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测系 - 统技术要求及检测方法 |
| - GB3095-2012 | - 环境空气质量标准 |
| - 豫环办[2021]79号 | - 关于做好全省重点单位自动监控装置安装联网相关工作 - 的通知 |

- 卖方可提出其它相当的替代标准，但需经买方确认。

4、技术要求

4.1总则

- 设备名称：烟气连续监测系统(简称CEMS)。

- 监测对象：烟囱尾气：主要污染物排放因子为颗粒物、NOx 和 SO2

- 安装台(套)数：5 套

- 监测项目：SO₂、NOx、O₂、烟尘浓度、温度、压力、烟气流量、湿度（1套）。

- 监测项目：SO₂、O₂、烟尘浓度、温度、压力、烟气流量、湿度（4套）。

4.2 系统组成

- 气态污染物监测子系统、烟气连续监测系统由烟尘浓度监测子系 统、烟气排放参数(烟气温度、压力、流量、氧量)监测子系统和数据采集处理系统 (DAS) 组成。通过加热采样测定烟气中上述监测项 目的实时数据，并能集中采集、处理、存储和输出，并能够满足环境保护局的联网要求。

4.3 SO2\NOX 气态污染物监测系统要求

- ★ 测量原理：紫外吸收法

- ★取样方式：直接加热抽取法，干基测量。(仪表内可以内置氧传感器，无需另外提供氧量测量装置)。

- 量程要求：

- 卖方提供的仪表应具有双量程或多量程切换功能，其最小量程应满足本工程及国家超低排放的的要求(低量程和高量程设置应 满足豫环办[2021]79号文件关于量程设置要求)。

- SO2:0-75-300  mg/Nm3 (双量程切换)

- NO:0-75-300mg/Nm3  (双量程切换)

- NO2:0-100-300  mg/Nm3 (双量程切换，单独测量，不能有氮氧化物转换器)

- 0₂: 0-5-25 VOL%(双量程切换)

- 校准方式：卖方提供的气体分析仪应具有使用空气自动标定功能，

- 并能在标定过程中对测量数据做相应的标记状态。

- 跨度偏移：<1%最小测量值/周

- 响应时间(在自动模式中):≤10S

- 线性度：±满刻度的1%

- 操作温度：5—45℃(可在0—45℃的范围内安全操作)

- 样品流速：2L/min

- 分析仪测量数据应自动换算成干基浓度值，以满足国家环保的相关要求。带“★”为强制性要求，不能减少和取消该功能。

- 4.3.1  采样探头的要求：

- 采用自动温度监测的外部电加热采样设备。使用加热自动调节单元，最高可加热至180℃,避免冷凝、 SO2 溶解带来的腐蚀和测量误差问题。

- 采样探杆应选用加热型采样探杆，温度控制不低于140℃。

- 采样探头的过滤：采用5μ的钛合金过滤器或其它防腐蚀产品，适合再生铝烟气环境。

- 报警及连锁：采样探头应设置温度显示及失控报警装置，即当温度低于设置温度时输出报警信号至DCS 同时并停止系统采样，以免损坏测量仪表。

- 采样探头的反清洗：为保证吹扫压力采样探头内应设置一个用于

- 吹扫的压缩空气缓冲储气罐。气体缓冲气罐的容积不应小于5L。

- 采样探头具备压缩空气过滤减压阀，过滤压缩空气中的粉尘和少量水份。

- 4.3.2  采样线的要求

- 卖方为每套系统提供一根聚四氧乙烯线用于烟气采样。每个采样线应为一个包，连续长度供货，单个采样线内部没有拼接。采样线的长度为从分析仪器至采样点。采样管线中应包含一根F8mm 的采样管路和一根全系统校正管路及一根PT100 温度测量管路，保证整根采样管线的温度在140 度及以上，采样系统校正由CEMS 分析机柜开始通入标准气，进入采样探头滤芯前端后，经样品管路及预处理装置后进 入分析仪测量，整个测量响应时间 T90≤120S. 包括系统所有部件直至分析仪器。校正气线在两倍于正常校正气运行压力下保证无泄漏。

- 4.3.3  预处理部件及功能的要求

- 卖方提供的预处理系统应式成熟可靠并经过测试的成熟产品，并能满足气体测量仪表的长期稳定工作的要求，至少应具有除尘、除水、流量调节、快速回路、仪表标定回路等功能。

4.4 烟尘连续监测系统技术性能要求

- ★本工程为超低排放工程，卖方所提供的粉尘测量系统应保证能在高湿度、低浓度等恶劣环境下进行准确稳定测量。粉尘仪自带风机取样功能，不允许压缩空气负压取样，防止因压缩空气不稳定造成粉尘仪数据不稳定。

- 测量方法：抽取式+激光前向散射法

- 探杆：加热型

- ★测量范围：0-20-50mg/m3, 具备双量程切换功能及等速采样功 能，具备数据直连数采仪通讯功能，满足新212 标准相关传输要求。

- 测量精度：不大于满量程2%

- 校正方式：定时自动零点及量程校正

- 烟气湿度： >100% RH (含液态水)

- 烟气温度：<300°C

- 探头材料：316Ti  不锈钢，optionally     Hastelloy哈氏镍金

- 防腐等级：IP65

- 带“★”为强制性要求，不能减少和取消该功能。

- 卖方提供的的SO2\NOX 烟气在线监测系统、抽取式粉尘系统满足以上技术要求外还应具有以下证书：

- 国家环境保护产品认证证书(按照HJ76-2017 规范取得认证，提供证书)

- 国家环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的产品

- 实用性监测报告(按照HJ76-2017 规范检测，提供检测报告)

- 注：仪器的名称、型号必须与上述证书相吻合。

4.5 烟气参数测量烟气排放参数(温度、压力、流量)连续测量

- 温度、压力、流量测量仪安装在同一个法兰上，建议采用温压流一体化测量仪。

- 4.5.1  温度测量

- 测量范围：0~300℃

- 指示误差：±3℃

- 4.5.2  压力测量：

- 烟气静压

- 测量范围：-2KPa～2KPa

- 精密度：≤±3%

- 4.5.3  流量测量：

- 测量方式：皮托管流量计

- 安装方式：插入式测量方式

- 测量范围：0-40m/s。

- 精密度：≤±3%

- 分辨率：0.1m/s

- 直管段要求：前4D 后 2D;流速>10m/s 时，相对误差不超过10%,流速≤10m/s 时，相对误差不超过12%

4.6 系统诊断

- CEMS 应具有以下诊断和报警功能：

- 依据新212 标准要求，加热探杆温度、加热采样线温度、采样探头，温度检测信号输入数据系统中，用于显示和报警及上传数采仪在分析仪器上输出一个远程显示信号用于人工检查，并且具备压缩空气压力测量和大气压力测量输出功能。

4.7系统的安装

- 烟气排放监测安装在烟道内。其分析设备，安装在靠近取样点带有空调的CEMS 监测分析室中。卖方不接受烟气分析设备(仪表)就 地分散布置的方案。卖方保证至取样点的通道。气体取样探头和取样 管加热并进行恒温控制。卖方提供详细的安装详图。

- 卖方介绍采样管线的安装方法，卖方提供详细的安装说明，包括所有在烟道上的设备如探头、脐状线和采样线，及用于土建工程师的有

- 关支架设备的设计和安装。

- 卖方提供所有用于烟道上安装采样探头所需的部件，包括：管套、安装用法兰和/或接头、安装用托架和/或固定件以及设备部件连接定位的安装图。

- 卖方提供旁路和进口手自动切换所需的全部管件阀门等材料，保 证其切换功能可靠完善。

- 卖方提供样气分配系统，用于将气体分配到各分析仪器。

- 卖方提供样气抽气泵保证系统连续正常测量的需要。

- 卖方在远程通讯系统成套提供与环保局远程通讯要求表及其接口， CEMS 的接口标准与环保数采仪接口标准统一，实现数据联网上传。

- 卖方保证所提供分析仪器在环境温度： -20-45℃,相对湿度：<  90%RH, 大气压：80-106Kpa,烟气温度：<260℃的环境中能正常工作。

4.8 使用的材料

- 凡是与烟气或校正气接触的探头等部件满足电解铝烟气净化系统运行工况的烟气成分、温度条件下能连续可靠地运行的要求， 一般由  以下材料构成：聚四氟乙烯、玻璃、能承受300℃温度的不锈钢、耐  腐蚀和耐高温的镍基合金(316L、Hasteloy C-276)或其他耐腐蚀合金， 卖方如有特殊材料应出具新材料使用稳定性报告并征得买方同意。

4.9校正设备和标准

- 卖方提供CEMS 的校零、满量程校正的服务。

- 卖方提供在系统启动时需要的各种校正气并满足下列要求：

- ■校正气量能满足启动后正常校正1年和CEMS 72/168调试用气。

- ■卖方提供的所有校正气按照使用地区环保局要求储存，一般储存在钢瓶内。

- ■卖方提供校正气的所在地环保局的可追朔性文件、说明其种类、 浓度和数量的文件及储气筒材料的安全数据表，它介绍储气筒和买方将来购置和储存校正气的说明，或由卖方提供国内合格的标气供应商。

4.10 交叉干扰

- CEMS 提供的分析仪器没有明显的干扰，即在测量单个烟气或多 种烟气成分混合时，浓度值结果差异没有一位数以上数值。当浓度值 大于满量程的0.2%或测量标定值时，分析仪器对此有反应。

4.11反吹空气保护

- 当 CEMS 部件如采样头安装后与烟气接触时，卖方提供一套反吹空气系统，以防止烟气污染分析仪器部件。如有必要，对反吹空气风扇及有关的空气清洗设备，安装空气予热器。当反吹空气装置失效时，自动启动快速隔离门以保护监测部件。当反吹空气系统失效时，有报警信号显示在CEMS系统中。

- 对于加热采样系统， CEMS 具有自动清扫功能，定期自动清除取样探头和取样管路中的积灰。

4.12 分析仪器技术参数

| 项目 |  |  | CEMS指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气态污染物 |  | 测量原理 | NO、SO2 紫外差分(DOAS) |
|  |  |  | O2 电化学 |
|  |  | SO2量程 | (0～75,100,200)mg/m3，(0～200,…,500)mg/m，(0～500,…,2000)mg/m,可设定 |
|  |  | NO量程 | (0～75,100,200)mg/m3，(0～200,…,500)mg/m，(0～500,…,2000)mg/m,可设定 |
|  |  | O2量程 | (0～25)% |
|  |  | 零点漂移 | ≤±1%F.S. |
|  |  | 量程漂移 | ≤±1%F.S. |
|  |  | 示值误差 | ≤±1%F.S. |
|  |  | 检出限 | ≤0.8% F.S. |
|  |  | 响应时间 | ≤75s |
| 颗粒物 |  | 测量范围 | (0～20,…,200)mg/m3，可设定 |
|  |  | 零点漂移 | ±2%F.S./24h |
|  |  | 量程漂移 | ±2%F.S./24h |
|  |  | 示值误差 | ≤±10%（重量法） |
|  |  | 检出限 | 0.01mg/m3 |
| 烟气参数 | 温度 | 测量量程 | (0～300)℃，可选(0～500)℃ |
|  |  | 准确度 | ≤±3℃ |
|  | 压力 | 测量量程 | ±2kPa、±5kPa、±10kPa 可选 |
|  |  | 准确度 | ≤±2% |
|  | 流速 | 测量量程 | (0～15)m/s，可选(0～30)m/s、(0～40)m/s |
|  |  | 准确度 | ±(0.5m/s﹢0.05v) |
|  | 湿度 | 测量量程 | （0～40）vol% |
|  |  | 准确度 | ≤5%时，绝对误差≤±1.5%； ＞5%时，相对误差≤25% |
| 数据采集与处理 |  | 对外输出接口 | 2路RS485接口 10路模拟量输出 6路数字开关量输出 可根据需要定制扩展 |
|  |  | 系统软件 | 在线监控管理软件 |
| 供电要求 |  |  | 220V/AC，功率5kW （视伴热管线长度调整） |
| 气源要求 |  |  | 压缩空气(0.4～0.6)MPa ，洁净、无油 |

- 售后服务承诺

本公司拥有一支高素质的技术服务队伍，能够并且愿意为广大用户提供专业、高效的现场技术支持及设备维护服务。本公司售后服务中心提供下列售后服务承诺：

- 我司承诺提供本项目的货物、运输、系统集成、安装调试、售后服务、培训及运维服务。

- 我司承诺在供货时有关证书和附件等相关手续齐全，所供货物符合厂家出厂时规定的质量检测标准。

- 我司承诺供货时提供系统所有仪器设备、软件、附件、备品备件等详细的中文操作手册，详细的系统操作和维护手册、系统软件使用手册。提供配套完整的专用工具；提供数据库设计的详细文档资料（纸质和电子文档），包括所有的表、视图的结构说明、表间关系说明，有关代码说明；提供数据传输所用的详细的通信协议。

- 我公司承诺基站建设符合国家及相关文件要求，达到上级主管部门合格验收标准。

- 我司承诺在运营维护机构设立专门的配件库房，建立每台仪器的配件更换档案，根据部件的使用寿命及时统计配件的用量，制定准确的配件需求计划，并设定配件安全库存的预警值，结合配件的采购周期，采购、储存足够仪器配件、耗材，不断调整和补充各种备品备件的存储数量，确保故障仪器得到及时的维护、维修。

- 质保期：从产品最终验收合格后12个月内或到货后18个月内，以先到时间为准。

- 如果采购物品在保修期内出现质量问题，乙方收到甲方维护要求后，在2小时内作出响应, 4小时内维护人员到现场处理，在8小时内修复至正常使用状态；遇有严重技术问题，重大故障，需要现场维护，乙方应在4小时内到达甲方现场，并在24小时内修复至正常使用状态。

- 我公司保证10年内的耗材及备品备件的正常供应。

- 我司承诺如今后生态环境部、省生态环境厅对空气自动监测技术规范作出调整，将及时地免费为用户提供软件升级服务。

- 我司承诺中标后，及时对所有设备安装现场勘察，对已安装的自动监测设备进行调试、验收测试，对每套自动监测设备建立档案，将每次维护的表格都存在这个档案中，按照规定移交计划进行设备系统移交。

- 我司承诺补充对系统、设备的政策运行和维护必不可少的备件、专用工具和消耗品。

1、服务方案内容

（1）总体目标

针对本项目的售后服务体系及培训的总体目标是：

凭借公司的优势和设备制造厂家的实力保证所提供的软硬件正常、稳定、不间断的运行；

依赖公司深厚的技术基础对系统定期的和不定期的巡查和检测，使其永远保持最佳运行状态；

秉承“实时响应，点对点服务”的原则，实时解决用户在产品使用上出现的问题；

让用户切实了解自身运用的系统特点，更好的操作运用系统，共同保证系统更稳定的运行，业务更好的开展。

（2）售后服务原则

项目建设是一项复杂而长期的技术服务，为了切实作好系统的服务工作，制定以下原则作为指导工作的主要原则：

响应及时性原则

公司的技术服务部以及客户服务中心将负责对实时响应，点对点服务建设进行快速响应，并提供7*24小时响应服务。

服务规范性原则

我们的实施工程师和技术支持、维护工程师不仅具有专业技术技能，而且都通过公司客户服务规范的培训，并严格按照我公司的客户服务规范提供客户服务。

解决问题高效性原则

解决问题高效性是通过现场支持工程师的专业技能快速定位和解决问题。

（3）售后服务的保障

客户服务响应流程

“以客户为中心”是公司的重要经营理念。为了真正切实贯彻这一理念，保证对客户问题及时响应和规范服务，公司建立了一套科学、合理的客户服务响应系统。公司客户服务中心向客户提供7*24小时全时响应服务。

系统故障报告与预防处理流程

用户发现系统故障，工作时间通过服务电话，非工作时间拨打专用手机；用户向客户服务中心描述故障情况，服务技术人员解答用户问题，如能解决，则同时发送档案资料库相应的故障处理文档交与用户。如问题复杂，服务中心解决不了。则可通过下述方式解决：

（1）通知技术支持中心，技术支持中心立即做出反应。由技术支持中心工程师远程指导用户进行自诊断解决并排除故障；如问题复杂，远程无法解决，则到现场处理问题。

（2）如果用户提出的是综合性的技术问题，则由项目咨询专家来解答问题。

（3）以上所有处理过程都记录到支持中心的用户档案。

定期进行预防性系统维护

定期检查需要状态报告，报告内含有详细的各部分硬件的出错记录，可以据此尽早采取措施，排除故障隐患。我公司技术中心工程师即可根据结果进行及时检修与维修。定期进行设备检测检查，找出隐患，尽早排除。

（4）售后服务方式

快速的现场服务

我司承诺质保期内当监测站点设备出现故障时，立即响应，维修人员到场时间为2小时内，并在4小时内排除故障，如果设备故障仍无法排除，我方将在4小时内提供不低于故障设备档次的备用机，直至故障设备修复，保证监测数据正常及时上传。

定期访问交流

在客户系统运行过程中，我方将采取专人定期、不定期方式进行访问交流，调查项目实施和维护情况，听取用户意见，现场解决用户存在问题，现场对系统进行测试和优化，及时发现系统存在的问题或潜在的故障，提前消除隐患，确保系统安全、稳定的运行，并对此系统运行质量评估。

以上客户服务响应方式并不是相互孤立、互不相关的，而是以我公司客户服务中心的组织结构为依托，多种灵活的服务方式相互渗透、紧密结合成为完整统一的客户服务故障响应体系。这种体系经多个大型工作项目的实际运行体验，已被认为是高效可行的最佳故障响应方式。

（5）故障响应

- 针对该项目我公司将以优良的服务态度，我司承诺质可通过电话或书面方式解答产品使用方面的疑问，必要时派驻技术人员专门服务。我司承诺质保期内仪器设备发生质量故障，我方将立即响应，维修人员到场时间为2小时内作出响应，并在4小时内维护人员到现场处理，在8小时内修复至正常使用状态；遇有严重技术问题，重大故障，我方将在4小时内提供不低于故障设备档次的备用机，直至故障设备修复，保证监测数据正常及时上传。

（6）质保期后服务

本公司对于质保期后项目售后服务采用有偿服务方式继续为客户提供优质技术支持。

本公司建有充足备件库，承诺10年内耗材及备品备件的正常供应。

本公司建有本项目安装调试及售后服务的专门档案，指定专人管理跟踪项目设备运行情况。为本项目长期稳定运行提供有效保证。

收费标准：

售后服务合同方式：本公司需要根据项目及客户具体要求制定方案，经核算签定合同后再执行。

叫修服务方式：维修费适当收取，交通和住宿费用另计，需更换的部件按实际发生金额收取。

2、技术培训措施

（1）课程概要

作为项目实施重要组成部分之一，根据招标要求，在本次项目中我司为用户提供全面的技术培训，包括：培训、食宿，通过上述技术培训，使用户对系统的安装、调试、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错等技术实际操作水平得到提高。

现场培训：仪器验收3个月内，在项目现场进行，由我司提供正式的现场培训计划和培训材料提纲，并提供全套的培训材料。

（2）培训原则

- 适用性

培训课程体系中首先重视的就是培训内容的贴切程度。为此，我司将专门针对本次项目内容编制一套相应的培训计划，一切根据现有系统的设计、实施与维护实际情况量身定做而成。使得技术培训的内容更贴近实际操作过程中遇到的问题，从而提高各个学员的实际运用能力。

- 先进性

由于本次项目在产品、技术上选用的是同类产品中较为先进的产品和技术，所以本次培训也要坚持先进性原则对培训课程进行设计。我司编写培训方案时专门设置相应的课程，主要介绍项目中涉及的先进技术以及厂家先进产品与技术，使得环保事业能够快速、持续的发展下去。

- 理论结合实践

参与本次技术培训的讲师全部都是拥有多年理论和实际工程锤炼出来的资深专家人士，他们不但拥有深厚的理论功底，而且还会结合以往工程的实际案例对本次的产品与技术进行综合性分析。与此同时，在学员的学习过程中还安排了多个针对实际问题的实验，以便保证通过培训的技术人员可以胜任所在的工作岗位，方便日后对相应产品和技术进行操作与管理。

- 服务至上

技术培训也是服务形式的一种，我司一向以优质的服务作为企业生存的基石，顾客为上作为企业发展的基本理念。从培训第一天开始，学员都会受到客服人员的跟踪服务，随时针对学员提出的疑问进行讨论，直至学员获得满意的答复，以确保学员在学习深造过程中能营造一种轻松愉快的学习环境。

（3）培训目的

－能够进行较好的周维护，并做好周维护记录。

－能够进行仪器性能检查，发现出现的问题。

－能够操作仪器和数据采集系统，并且能分析数据的有效性。

－能够对仪器进行校准检查。

－能够进行简单仪器设备维护。

－根据设备特点及技术要求对采购方的操作人员、维护技术人员、管理人员免费进行培训直至熟练掌握为止。

（4）教学方式

- 现场培训

内容：监测方法及原理，常见故障处理、日常运维和操作规程、软件安装说明和远程通讯控制软件的用户手册等。

培训成果：培养维护人员熟悉各类故障的分析及排除方法，熟练掌握设备维护管理的操作，培训结束后，我司将为培训合格的学员颁发培训合格证书。

满意度监控：现场服务工程师需由受训学员对本次培训做评价，并带回公司。客户服务部门在每项目安装完成之后对受训学员进行电话回访。

- 课堂培训

内容：每个监测站点整个系统的构成及各模块架构及功能、测站整体监测数据分析与应用。

资料：发放用户手册，仪器电路和流路结构图，日常维护说明等资料。

满意度监控：由学员填写《学员培训意见反馈表》，对本次培训进行评估。

培训成果：培养高级维护人员，熟悉各类故障的分析及排除方法，熟练掌握设备维护管理的操作，培训结束后，我司将为培训合格的学员颁发培训合格证书。